BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

DENTAL İMPLANT TEKNİK ŞARTNAMESİ

### İMPLANT ALIM ESASLARI:

İmplant alım esasları, ağıza yerleştirilebilir Aktif İmplant Yönetmeliği kapsamındaki implant malzemesi ve implant üst yapı malzemesi satın alma işlemlerinde;

İmplant ve Üst Yapı Genel Teknik Özellikleri

1. İmplant gövde materyali (hammaddesi) yüksek biyouyumlu özellliği olan, %98 titanyum saflığında, Ti-Grade 4 özelliğinde olmalıdır.,

2. İmplant dayanaklarının tümü (üst yapılar) biyouyumlu Ti- Grade 5 özelliğinde olmalıdır,

3. Üst yapılar ile implantları birbirine bağlayan bağlantı vidaları Ti- Grade 5 özelliğinde olmalıdır.

4. İmplant ile üst yapılar birbirinden bağımsız (two-stage) olmalıdır. İmplant ve üst yapılar monoblok (one-stage) yapıda olmamalıdır.

5. İmplant tipi kemik (bone level) ve doku (tissue level) seviyesinde olmalıdır.

6. İmplant gövdesi yiv dizaynı, immediat yüklemeye izin verecek agresiv dişli yapıda olmalıdır.

7. İmplantın dış formu apekse doğru açılı (tapered) ve implant boyunun 1/3’ü açılı kök formunda ve 2/3’ü silindirik formda olmalıdır,

8. İmplant apeksi, sinüs perforasyonu ve/veya sinir hasarı oluşturmayacak şekilde konveks yuvarlak tasarımda olmalıdır,

9. İmplant iç yapısı; konik (morse taper) açısı 10-150 açıda olmalı ve bu sayede implant-dayanak arasında soğuk kaynak yaratmalı, ayrıca implant iç yapısı protez yüklemesini kolaylaştıran dört köşe yapıda olmalıdır.

10. Tüm üst yapıların (dayanak, kapama vidası, iyileşme başlığı vb.) geometrisi hem dört köşe hem de konik yapıda olmalıdır,

11. Tüm açılı dayanaklar, A ve B açı özelliği ile en az 8 farklı pozisyonda yüklenebilmelidir.

12. İmplantlar, kutuda implantın üzerinde hazır bulunan tek kullanımlık vidasız transfer parçası (holder) ile yüklenebilir özellikte olmalı ve implant yerleştirildikten sonra elle kolaylıkla çıkarılabilmelidir. Bu transfer parçaları, sıkışma esnasında implant iç yüzeyine zarar vermeyecek şekilde minimum 100-125 N aralığında kırılacak emniyet halkasına sahip olmalıdır.

13. İmplantlar transfer parçaları olmadan da dört köşe iç bağlantısına uyumlu sürücüler yardımıyla da yerleştirilebilir olmalıdır.

14. İmplant, farklı kemik tip ve boyutlarına uygun olacak farklı çap ve boy seçeneklerine sahip olmalıdır. Bu kapsamda; dar kemiklerde implant yerleştirmesine olanak sağlayacak en ince çapı maksimum 3 mm, geniş kemiklerde implant yerleştirmesine olanak sağlayacak en kalın çapı minimum 4.8 mm olmalı ve en ince implant çapı ile en kalın implant çapı arasında minimum 5 (beş) farklı çap seçeneği bulunmalıdır.

15. İmplant boyları rezorbe olmuş kemiklerde kullanılmaya uygun olacak şekilde minimum 6 mm den başlamalıdır.

16. İmplant cerrahi seti, kolay uygulanabilir özellikte ve hem tek hem de iki aşamalı cerrahiye uygun olmalıdır. Set içerisinde implantı anguldruva, raşet veya el ile kemiğe göndermeye izin veren tüm parçalar olmalıdır.

17. İmplant protez seti, kolay uygulanabilir özellikte ve tüm protetik aşamaları gerçekleştirmeye izin veren tüm ara parçaları barındırmalıdır.

18. Krestal yaklaşımla sinüs tabanı yükseltmeye yarayan internal lift seti osteotomları ilgili implant firması tarafından üretilmiş aynı markalı (orijinal) olmalı universal olmamalıdır.

19. İmplant drilleri; kolay aşınmayı önleyecek elmas benzeri karbon (DLC) kaplama olmalı ve bir sonraki drillemeyi kolaylaştıran uç kısmında basamak bulunmalıdır.

20. İmplant drilleri ya kendinden stoplu veya haricen drile takılabilen stopper kiti içermelidir.

21. İmplant destekli overdenture protezler için locator dayanak (düz ve açılı) seçenekleri olmalı, dişi tutucu insertleri ise aşınmaya dirençli poli-eter-eter-keton (PEEK) materyalinden üretilmiş olmalıdır. Paket içerisinde 3 farklı sertlikteki tutuculuğa sahip PEEK insert lerle birlikte 1 adet metal matriks housing ve block out spacer bulunmalıdır.

22. Tüm üst yapı parçaları (dayanak, kapama vidası, iyileşme başlığı vb.) yıldız (torks) şekilli tek bir anahtarla monte edilebilmelidir.

# 23. İmplant yüzeyi, osseointegrasyon hızını, yüzey alanını ve kalitesini arttıran kumlama ve çift asitleme yöntemiyle pürüzlendirilmiş yüzey teknolojisine (sandblasted, large grit, double acid-etched (SLA)) sahip olmalıdır.

24. İmplant kutusu ambalajlarının 25-45 kGy aralığında gama sterilizasyon sertifikası bulunan bir merkezde gama ışınlama yöntemiyle sterilizasyonu sağlanmış olmalı, ve gama indikatör etiketindeki renk değişikliği ile ambalajın steril olduğu anlaşılmalıdır.

25. İmplant kutusu ambalajının üzerinde bulunan etiketlerde, implantın çap ve boy ölçüsü, ürün seri katalog numarası, CE numarası, lot numarası, steril amblemi, gama ışınlama bilgisi, muhafaza şartları, üretim tarihi, üretim adresi, barkot numarası veya işareti bulunmalıdır.

26. İmplant kutusu ambalaj yapısı ıslanmaya karşı dayanıklı, güneş ışınlarından ve çeşitli hava şartlarından etkilenmeyecek yapıda olmalı ve minimum depo ömrü 3 yıl olmalıdır.

27. Cerrahi set kutusu en az 1000 çevrim buhar otoklava dayanıklı özel plastik meteryalinden üretilmiş olmalıdır.

28. Teklif edilen implant ve ilişkili ürünler firmanın sunacağı orijinal kataloglar ile teyit edilmelidir.

29. İmplant ve ilişki tüm ürünlerin Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kaydı olmalı ve implantlar en az 5 yıldır hasta ağzında kullanılıyor olmalıdır.

30. Alımı yapılan implantlar en az 10 yıl boyunca tüm ürün yelpazesini tedarik etme taahhüdünü yazılı olarak vermelidir.